MDR-300

马丁耐热试验仪

使

用

说

明

书

*（使用前请详细阅读使用说明书）*

北京冠测试验仪器有限公司

马丁耐热试验仪使用说明书

一、概述：

马丁耐热温度测定仪是根据国家标准GB1699-2003及GB1035-70设计制造的,适用于化工、科研院所、大专院校等部门，用于对塑料、尼龙、电缆料、硬质橡胶等高分子材料进行马丁耐热温度的测试。

本产品采用了先进的微电子和计算机控制技术，使产品具有试验过程自动化的优点。同时，还实现了参数键盘输入、数据处理，彩色曲线显示，具有大容量的资料存储和绘图及报告单的打印功能。

本机采用了独特的计算机程序控制匀速升温系统。

二、主要技术指标：

１、温度控制范围：室温～３００℃（超过３００℃待定）

２、温度测量精度：±１.０℃

３、匀速升温速率：５0±５℃／６0ｍｉｎ

４、形变测量范围：０～8.00ｍｍ

5、变形测量装置精度：±0.002ｍｍ

6、加热介质：空气

7、试验最大弯曲应力：5.0MPa

8、位置指示器重力:  135g ±2g

9、最大加热功率：≤1500W

10、电源：２２０Ｖ  ５０ＨＺ  10Ａ

11、冷却方式：自然冷

12、计算机控制上限温度保护功能设定

13、具有计算机控制、显示、资料存储、处理、打印功能。

三、结构原理：

本仪器由以下部分组成：

⑴空气浴箱

⑵加热系统

⑶测温系统

⑷样品试验架

⑸加负荷系统

⑹变形测量系统

⑺Ａ/Ｄ转换系统

⑻Ｉ/Ｏ系统

⑼计算机处理控制系统等

本仪器试验部分的主体是空气浴箱，由两只Ｐt100温度传感器检测温度，模拟信号由Ａ／Ｄ卡采集并转换数字信号,计算机量化,处理,显示.与设定的温度比较，经ＰＩＤ调节控制加热系统,使整个试验气温按一定的升温斜率升温。

在试验架上，按试验标准夹持样品。随着温度的上升，计算机不断采集变形量，当其达到设置的变形值时，计算机检测到温度值，即为这种材料的马丁耐热温度。

四、加载计算：

L=(bd2/6 *σ-P1L1- P2L2)/P…………………………………….(1)

式中：

L -砝码的质心到试样中心的距离，单位为毫米(mm)：

σ-弯曲应力，单位为兆帕（MPa）.取5.0：

P–移动砝码（包括紧固螺丝钉）的重力，单位为牛顿（N）：

P1- 位置指示器的重力，单位为牛顿（N）：

L1- 位移指示器中心到试样中心的距离，单位为毫米（mm）：

P2- 杠杆和上夹具（包括紧固螺丝母）的重力，单位为牛顿（N）：

L2- 杠杆和上夹具质心到试样中心的距离，单位为毫米（mm）：

b – 试样标称宽度，单位为毫米（mm），取15：

d - 试样标称厚度，单位为毫米（mm），取10：

本机各项参数如下：

P=4.851N

P1=0.441N

L1=240mm

P2=3.136N

L2=59.5mm

b =15mm

d =10mm

L =197.4mm

五、仪器的安装

本机应安放在水平硬地面上，试验前将整机调平。

- 本机配置单相三线安全电源插头座一套，最大使用电流10A,按要求接好零线，火线和接地线。

2、 仪器电控箱后面板下方有总电源进线。上边有四个与计算机相连的三芯圆形插座。

3、 电控箱前面板按键与指示灯：

鼓风开关按下，鼓风指示灯亮起，均热电机旋转。（试验过程中均热电机必须打开）

4． 每个试验架上分别装有一变形测量装置，接线固定联接在整机

上。松开锁紧手柄，装夹变形测量装置后，再拧紧锁紧手柄。

六、试验前的准备工作：

１、变形测量装置的检查：

分别调整变形测量装置的测试杆，观察显示值应有相应的变化，按清零键显示为零，说明变形测量装置工作正常。

（注意事项：数显百分表的量程范围为：0-10（mm）,移动百分表位置时不应超过10MM，试样安放好后，移动百分表位置使其显示在8MM位置后，清零。）

2、试验架的检查：

活动试验架支杆，支杆能够上下自由运动，否则清洗支杆。

3、在打开控制软件之前请将 USB 连接线插入计算机 USB 插孔内。（最好尽量少的插拔 USB 接口）

七、试验操作：

- 取出三个试验架，清洗支杆，使支杆保持上下自由运动。

- 松开紧固手柄，小心松开三套形变测量装置加紧支架

- 安装形变测量装置-（数显表）

- 安放试样

- 将试验架小心放回空气浴箱，并与变形压杆孔对齐，并将压杆压在杠杆压盘上，小心关好箱门。

- 按下“加热电源开”按钮。

7．  打开均热电机开关。确认无误后在打开加热电源。

8．  进入计算机试验界面

八、软件操作:

- 打开微机电源，进入WINDOWS操作系统。

- 确保按照“六.3”的步骤做好硬件连接。

3. 在桌面上可以看到快捷方式“马丁耐热实验控制系统”，用鼠标左键双击进入本设备程控平台。初始界面见图1。

图1 欢迎界面

在欢迎界面上可以填写如“实验员”、“实验单位”、“环境温度”等信息。点击“打开实验”即可打开原先做过的实验。点击“新实验”则可以开始新的实验。

新实验的第一步是计算各个试样的L值。计算窗口如图2。

图2 L 计算界面

各个参数当如实设置。设置好的参数程序会自动记录。在计算完所有的 L 之后点击“确定”键进入程序主界面。如图3。

图3 主界面

主界面的主要部分是实验曲线显示区。在右侧会显示当前位移传感器和温度控制器的数值。进入主界面之后需要按下温度控制器上的“《”按钮，直到使其黄色数字开始闪烁(并且 AT 灯不闪烁)，温控程序开始运行。在“连接设置”里可以设置各个设备的连接参数，一般设置好后可以不动。点击“开始实验”之后程序就自动开始实验。实验结束后自动停止。在实验开始前最后按下位移传感器上的清零按钮进行清零操作。

九、仪器配套性：

（一）、 1.设备包括 主机一套

2.试验架三套

3.温度传感器一只

4.电源插头座一套

5.通信电缆一根

6、串口转换器 一个

7、USB集成器 一个

8、计算机一套

9、打印机一台

十.注意事项

1、须将 主机调平，不得倾斜或晃动。

※2、试验前，先把接线连接好后，打开电源，再打开计算机,进入程序。

3、在加热过程中，若出现试验异常现象，需强制关掉设备时，应首先关闭加热电源，最后拔掉总电源插头。

4、要保持整套设备的清洁，尤其是计算机与打印机。

5、试验开始后，妥善放好键盘，勿任何按键。

6、试验结束后，需彻底关断计算机电源。

北京冠测试验仪器有限公司

地址：北京市海淀区永丰基地新材料创业大厦                                电话：010-82782263